## EQUIPOS LAB ESP
EQUIPO | TIPO | ALTA o BAJA | Código del equipo | ISO 17025 | Modelo | Nº Serie/Batch no | Fecha de Adquisición | Asignado a | Frecuencia Calibracion | Calibración Interna / Externa | Tolerancia Permitida HS LAB (+/-) | Uso previsto | Rango medición | Ref. Informe CAL | Patron Cumple (1/4 de la Tolerancia) | Válido Hasta | Frecuencia de Verificación | Ref Informe VER | Válido Hasta
Termómetro TTX 110 | Termómetro | ALTA | EQ-13 | SI | Ebro TTX 110 - Tipe T | 50086747 | 2016-11-04 | Laboratorio | Anual | Interna | 0,25ºC | Verificacion Baño | 50+/-1ºC | Calibración EQ-13 Termometro (CAL-26-19).xlsx | Si | 2027-02-17 | N/A | N/A | N/A
Termómetros Max-Min | Termómetro | ALTA | EQ-52 | Si | TA318 | N/D | 2024-11-01 | Laboratorio | Anual | Interna | 1ºC | Verificacion neveras | 5+/-3ºC | Calibración EQ-52 Termómetro Max-Min (CAL-26-22).xlsx | Si | 2027-02-16 | N/A | N/A | N/A
Termómetros Max-Min | Termómetro | ALTA | EQ-50 | Si | TA318 | N/D | 2024-11-01 | Laboratorio | Anual | Interna | 1ºC | Verificacion neveras | 5+/-3ºC | Calibración EQ-50 Termómetro Max-Min (CAL-26-20).xlsx | Si | 2027-02-16 | N/A | N/A | N/A
Termómetros Max-Min | Termómetro | ALTA | EQ-51 | Si | TA318 | N/D | 2024-11-01 | Laboratorio | Anual | Interna | 1ºC | Verificacion neveras | 5+/-3ºC | Calibración EQ-51 Termómetro Max-Min(CAL-26-21).xlsx | Si | 2027-02-16 | N/A | N/A | N/A
MASA 0,001 kg Class M1 +/-0,10mg | Masa Patrón | ALTA | EQ-105 | SI | Instrumentos WIKA | 43811 | 2025-02-04 | Laboratorio | 2 años | Externa | 0.25% | Verificación Básculas | 0-300 g | EQ-105.pdf | Si | 2025-12-19 | N/A | N/A | N/A
Micropipeta autoclavable 20 - 200 ul | Pipeta | BAJA | EQ-40 | NO | Easy 40 Elite | YM209AL0009883 | 2021-04-13 | Laboratorio | Anual | Interna | 2% | Análísis | 20-200 ul | No usar Calibración EQ-40 Pipeta 20-200 ul (CAL 25-14).xlsx | No | 2026-01-01 | N/A | N/A | N/A
Micropipeta autoclavable 100 - 1000 ul | Pipeta | BAJA | EQ-42 | NO | Easy 40 Elite | YM236AY0035327 | 2021-11-23 | Laboratorio | Anual | Interna | 2% | Análisis | 100-1000 ul | Calibración EQ-42 Pipeta 100-1000 ul (CAL 25-09).xlsx | No | 2026-01-02 | N/A | N/A | N/A
Micropipeta autoclavable 20 - 200 ul | Pipeta | BAJA | EQ-41 | NO | Easy 40 Elite | YM232AY0000130 | 2021-04-13 | Laboratorio | Anual | Interna | 2% | Análisis | 20-200 ul | N/A |  | 2026-01-03 | N/A | N/A | N/A
Micropipeta autoclavable 100 - 1000 ul | Pipeta | BAJA | EQ-43 | SI | Easy 40 Elite | YM214AM0019149 | 2021-11-23 | Laboratorio | Anual | Interna | 2% | Análísis Legionella | 100 - 1000 ul | Calibración EQ-43 Pipeta 100-1000 ul (CAL 25-21).xlsx | Limitado 300 -1000 ul | 2026-08-04 | Semestral | Datos_Verificacion y Calculo Incertidumbre Pipetas Jun_25.xlsx | 2025-12-01
Patron, Buffer solution pH 10,00 +- 0,01 (20ºC) | Patrón pH | BAJA | EQ-106 | SI | LABKEM | 24F00978 | No disponible | Laboratorio | 5 años | Externa | 0.025 | Ajuste pH metro | 10 | N/A | Si | N/A | N/A | N/A | N/A
Patron, Buffer Solution pH 1,68 | Patrón pH | BAJA | EQ-107 | Si | HAMILTON | 111430343 | No Disponible | Laboratorio | 5 años | Externa | 0.025 | Ajuste pH metro | 1,68+/-0,02 | EQ-107.pdf | Si | 2029-05-31 | N/A | N/A | N/A
Lupa binocular | Lupa | ALTA | EQ-11 | SI | EMEX | EC2407971 | 2024-10-22 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | Identificación de Legionella | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Agitador Magnético con Calefacción | Agitador | BAJA | EQ-35 | NO | HYCC SH-2 | X001MTMBLX | 2017-03-27 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patron, Solución tampón pH 4,01 +- 0,02 / 25ºC | Patrón pH | BAJA | EQ-110 | SI | XS BASIC | 21104408 | N/D | Laboratorio | 5 años | Externa | 0.025 | Ajuste pH metro | 4,01+/-0,02 | EQ-110.pdf | Si | 2027-05-31 | N/A | N/A | N/A
Patron, Solución tampón pH 7,00 +- 0,02 / 25ºC | Patrón pH | BAJA | EQ-111 | SI | XS BASIC | 22008427 | N/D | Laboratorio | 5 años | Externa | 0.025 | Ajuste pH metro | 6,+/-0,0299 | EQ-111.pdf | Si | 2027-09-30 | N/A | N/A | N/A
Lampara ultravioleta, UV lamp 366 nm | Lampara | ALTA | EQ-112 | SI | MERCK | 4502285978 | N/D | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | Lectura placas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Rampa filtración x2 | Rampa | ALTA | EQ-113, (6 vasos) EQ-114 (3 vasos) | SI | N/D | N/D | N/D | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | Filtración Aguas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Agitador placas | Agitador de Placas | BAJA | EQ-56 | NO | LanTechnics MX-m | BLC242401000WV | 2021-04-25 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | Preparación de Medios | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Incubador digital 200 L (Legionella) | Incubador | ALTA | EQ-115 | SI | ICN200 | 240867960 | 2025-02-11 | Laboratorio | Anual | Interna | 2ºC | Incubación muestras Legionella | 36+/-2ºC | Calibración EQ-115 Estufa (CAL-26-01).xlsx | N/A | 2027-02-08 | N/A | N/A | N/A
NANOCHECK 2.0 Patrones | Patrón Fotómetro | ALTA | EQ-116 | NO | N/A | N/D | 2024-11-11 | Laboratorio | 2 años | Externa | N/A | Parámetros F&Q | N/A | EQ-116.pdf | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
NANOTURB. Patrones | Patrón Turbidez | ALTA | EQ-117 | NO | N/A | N/D | 2024-11-11 | Laboratorio | 2 años | Externa | N/A | Calibracion de turbidimetro | N/A | EQ-117.pdf | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Báscula Alimentos | Balanza | ALTA | EQ-55 | NO | BL2002 | 230800386 | 2024-09-06 | Laboratorio | Anual | Interna | 0,1 g | Pesado de alimentos | 0,01 - 600 g | N/A | N/A | N/A | Diario | INF-LAB-06 Verificacion_Bascula_EQ-55.xlsx | N/A
Homogeneizador Nahita 50 - 400 ml | Homogeneizador | ALTA | EQ-38 | NO | Paddle Blender Model 700/4 | 5070040 | 2016-11-04 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Calibradores del turbidímetro, solution 0 NTU Y 100 NTU | Patrón Turbidez | ALTA | EQ-118 | NO | N/D | Q981912 | 2020-01-01 | Laboratorio | N/A | Externa | N/A | Analisis de Parametros | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Termometro Digital XS instruments | Termómetro | BAJA | EQ-119 | NO | TEMP74 | 232110003 | 2025-03-04 | Laboratorio | Anual | Externa | N/A | Caracterización Incubadoras | N/A | N/A | Si | 2026-01-04 | N/A | N/A | N/A
Sonda PT100 p/ EQ-119 | Sonda - Termometro | ALTA | EQ-120 | SI | Sonda PT56TFE 1/5 DIN | 142-0007 | 2025-03-04 | Laboratorio | Anual | Externa | 0,25ºC | Caracterización Incubadoras | 36+/-2ºC | EQ-120 TªSonda.pdf | Si | 2026-02-25 | N/A | N/A | N/A
Conductímetro sobremesa | Conductímetro | ALTA | EQ-30 | NO | Bench meter COND 51+ | 164257019 | 2016-11-04 | Laboratorio | Anual | Interna | N/A | Analisis de Parametros | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Sonda PT100 p/ EQ-119 | Sonda - Termometro | ALTA | EQ-121 | SI | Sonda PT56TFE 1/5 DIN | 142-0008 | 2025-03-04 | Laboratorio | Anual | Externa | 0,25ºC | Caracterización Incubadoras | 36+/-2ºC | EQ-121 TªSonda.pdf | Si | 2026-02-25 | N/A | N/A | N/A
Sonda PT100 p/ EQ-119 | Sonda - Termometro | ALTA | EQ-122 | SI | Sonda PT56TFE 1/5 DIN | 142-0011 | 2025-03-04 | Laboratorio | Anual | Externa | 0,25ºC | Caracterización Incubadoras | 36+/-2ºC | EQ-122 TªSonda.pdf | Si | 2026-02-25 | N/A | N/A | N/A
Datalogger Dostman Electronic | Data Logger | ALTA | EQ-123 | SI | DS-LOG200E | 20224110021 | 2025-03-04 | Laboratorio | Anual | Externa | 0,5ºC | Verificacion Incubadoras | 35,6 a 35,9ºC | EQ-123 Logger + Sonda.pdf | Si | 2026-02-25 | N/A | N/A | N/A
Sonda PT100 p/ EQ-123 | Sonda - Logger | ALTA | EQ-123 | SI | DS-6000-0201 | 824009 | 2025-03-04 | Laboratorio | Anual | Externa | 0,25ºC | Verificacion Incubadoras | 35,6 a 35,9ºC | EQ-123 Logger + Sonda.pdf | Si | 2026-02-25 | N/A | N/A | N/A
Datalogger Dostman Electronic | Data Logger | ALTA | EQ-125 | SI | DS-LOG200E | 20224110022 | 2025-03-04 | Laboratorio | Anual | Externa | 0,5ºC | Verificacion Incubadoras | 35,6 a 35,9ºC | EQ-125 Logger + Sonda.pdf | Si | 2026-02-25 | N/A | N/A | N/A
Sonda PT100 p/ EQ-125 | Sonda - Logger | ALTA | EQ-125 | SI | DS-6000-0201 | 824010 | 2025-03-04 | Laboratorio | Anual | Externa | 0,5ºC | Verificacion Incubadoras | 35,6 a 35,9ºC | EQ-125 Logger + Sonda.pdf | Si | 2026-02-25 | N/A | N/A | N/A
Datalogger Dostman Electronic | Data Logger | ALTA | EQ-127 | SI | DS-LOG200E | 20224110023 | 2025-03-04 | Laboratorio | Anual | Externa | 0,5ºC | Verificacion Incubadoras | 35,6 a 35,9ºC | EQ-127 Logger + Sonda.pdf | Si | 2026-02-25 | N/A | N/A | N/A
Sonda PT100 p/ EQ-127 | Sonda - Logger | ALTA | EQ-127 | SI | DS-6000-0201 | 824011 | 2025-03-04 | Laboratorio | Anual | Externa | 0,5ºC | Verificacion Incubadoras | 35,6 a 35,9ºC | EQ-127 Logger + Sonda.pdf | Si | 2026-02-25 | N/A | N/A | N/A
Datalogger Dostman Electronic | Data Logger | ALTA | EQ-129 | SI | DS-LOG200E | 20224110024 | 2025-03-04 | Laboratorio | Anual | Externa | 0,5ºC | Verificacion Incubadoras | 35,6 a 35,9ºC | EQ-129 Logger + Sonda.pdf | Si | 2026-02-25 | N/A | N/A | N/A
Dispensador de líquidos 50 ml | Dispensador | BAJA | EQ-68 | NO | EASY 20K | GA246AQ0001509 | 2024-11-14 | Laboratorio | anual | interna | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Sonda PT100 p/ EQ-129 | Sonda - Logger | ALTA | EQ-129 | SI | DS-6000-0201 | 824012 | 2025-03-04 | Laboratorio | Anual | Externa | 0,5ºC | Verificacion Incubadoras | 35,6 a 35,9ºC | ENAC/012567 | Si | 2026-02-25 | N/A | N/A | N/A
Sonda K para TESTO 925 | Sonda - Termometro | ALTA | EQ-69 | SI | TESTO | 60240930424 | 2024-11-25 | Laboratorio | Anual | Externa | 0,9ºC | Verificación Termómetro Consultores / Clientes | 1ºC | Certificado de Calibracion EQ-69.PDF | Si | 2026-12-11 | N/A | N/A | N/A
Sonda Penetracion TESTO 925 | Sonda - Termometro | ALTA | EQ-69 | SI | TESTO | 16029019 | 2024-11-25 | Laboratorio | Anual | Externa | 0,9ºC | Verificación Termómetro Consultores / Clientes | 1ºC | Certificado de Calibracion EQ-69.PDF | Si | 2026-12-11 | N/A | N/A | N/A
Incubador digital 120 L (Piscinas y Superficies) | Incubador | ALTA | EQ-19 | SI | ICN120 | 230830133 | 2023-11-24 | Laboratorio | Anual | Interna | 2ºC | Incubación muestras | 36+/-2ºC | Calibración EQ-19 Estufa (CAL-26-05).xlsx | N/A | 2027-02-08 | N/A | N/A | N/A
MASA 1kg Class M1 +/-0,050g | Masa | ALTA | EQ-99 | SI | XS BALANCE | N/D | N/D | Laboratorio | 2 años | Externa | 0,050g | Verificación Balanza | 0-300 g | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MASA 0,200 kg Class M1 +/-0,050g | Masa Patrón | ALTA | EQ-100 | SI | XS BALANCE | WW1B-200-001#/24589045 | 2018-11-26 | Laboratorio | 2 años | Externa | 0,050g | Verificación Balanza | 0-300 g | EQ-100. Certificado Calibración de pesas 200 (45 y 38) ENAC.pdf | Si | Indefinido | N/A | N/A | N/A
MASA 0,200 kg Class M1 +/-0,050g | Masa Patrón | ALTA | EQ-101 | SI | XS BALANCE | WW1B-200-001#/24589038 | 2018-11-26 | Laboratorio | 2 años | Externa | 0,050g | Verificación Balanza | 0-300 g | EQ-100. Certificado Calibración de pesas 200 (45 y 38) ENAC.pdf | Si | Indefinido | N/A | N/A | N/A
MASA 0,100 kg Class M1 +/-0,005g | Masa | ALTA | EQ-102 | Si | XS BALANCE | N/D | N/D | Laboratorio | 2 años | Externa | 0,050g | Verificación Balanza | 0-300 g | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MASA 0,100 kg Class M1 +/-0,005g | Masa | ALTA | EQ-103 | Si | XS BALANCE | N/D | N/D | Laboratorio | 2 años | Externa | 0,050g | Verificación Balanza | 0-300 g | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MASA 0,100 kg Class M1 +/-0,005g | Masa | ALTA | EQ-104 | Si | XS BALANCE | N/D | N/D | Laboratorio | 2 años | Externa | 0,050g | Verificación Balanza | 0-300 g | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Incubador digital 35 L (Samonella) | Incubador | ALTA | EQ-21 | NO | ICN-35 | 16036913 | 2016-11-04 | Laboratorio | Anual | Interna | 2ºC | Incubación muestras | 36+/-2ºC | Calibración EQ-21 Estufa (CAL-26-06).xlsx | N/A | 2027-02-08 | N/A | N/A | N/A
Incubador digital 200 L | Incubador | ALTA | EQ-22 | SI | ICN-200 | N/D | 2024-07-16 | Laboratorio | Anual | Interna | 2ºC | Incubación muestras | 36+/-2ºC | Calibración EQ-22 Estufa (CAL-26-07).xlsx | N/A | 2027-02-08 | N/A | N/A | N/A
Baño de agua 12 L | Baño | ALTA | EQ-23 | SI | WB-12 | 160820860 | 2016-11-04 | Laboratorio | Anual | Interna | 1ºC | Tratamiento Térmico Legionella | 100ºC +/-0,1 | Calibración EQ-23 Baño (CAL-25-04 bis).xlsx | N/A | 2026-06-13 | Según Uso | Registros Primarios LAB | Segun uso
Patron, Disolución patrón de conductividad 1413 uS/cm (25ºC) | Patron Conductividad | ALTA | EQ-108 | NO | XS BASIC | 21206414 | 2016-11-05 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EQ-108. Conductividad.pdf | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patron, Disolución patrón de conductividad 12880 uS/cm (25ºC) | Patron Conductividad | ALTA | EQ-109 | NO | XS BASIC | 22903302 | 2016-11-06 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Incubador digital 120 L (Legionella) | Incubador | ALTA | EQ-24 | SI | ICN-120 | 240360748 | 2024-07-18 | Laboratorio | Anual | Interna | 2ºC | Incubación muestras | 36+/-2ºC | Calibración EQ-24 Estufa (CAL-26-02).xlsxe | N/A | 2027-02-08 | N/A | N/A | N/A
Bomba de vacío Sartorius Stedim biotech | Bomba Vacío | ALTA | EQ-25 | SI | PL8012-NF 300 | 39698421 | 2017-05-18 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | Filtración Legionella | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Bomba de vacío Aligator | Bomba Vacío | ALTA | EQ-26 | SI | ALIGATOR 200 | 181200-00-BAII038 | 2023-12-27 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | Filtración Legionella | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Cabina de seguridad biológica | Cabina | ALTA | EQ-27 | SI | BioII-Advance 4 | 521986 | 2016-11-04 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | Siembra Legionella | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Autoclave 80 L | Autoclave | ALTA | EQ-28 | SI | Presoclave-II 80 | 631307 | 2016-11-04 | Laboratorio | N/A | Interna | 3ºC | Esterilización medios y material | 121+/-3ºC | N/A | N/A | N/A | Trimestral | INF-LAB-03 Validación Autoclave EQ-28.docx | 2025-10-03
pHmetro de sobremesa | pHmetro | ALTA | EQ-29 | SI | Bench meter pH 50+ | 164156062 | 2016-11-04 | Laboratorio | N/A | Interna | 0.025 | Medición pH análisis y reactivos | 1-14 | N/A | N/A | N/A | 6 meses | INF-LAB-02 Verificación pH metro EQ-19 Jun_25.docx | 2025-12-04
Nevera Reactivos LAB | Nevera | ALTA | EQ-31 | SI | Hisense | N/D | N/D | Laboratorio | N/A | N/A | 5+/-3ºC | Conservación Reactivos | N/A | N/A | N/A | N/A | Diaria | Registros Primarios HSLAB | N/A
Nevera Lectura LAB | Nevera | ALTA | EQ-32 | SI | Hisense | N/D | N/D | Laboratorio | N/A | N/A | 5+/-3ºC | Conservación Reactivos - Placas | N/A | N/A | N/A | N/A | Diaria | Registros Primarios HSLAB | N/A
Nevera de Muestras Consultores | Nevera | ALTA | EQ-33 | SI | Whirpool | WBE3320NFWM | 2016-11-04 | Laboratorio | N/A | N/A | 5+/-3ºC | Conservación Muestras | N/A | N/A | N/A | N/A | Diaria | Registros Primarios HSLAB | N/A
Agitador vórtex | Vortex | ALTA | EQ-34 | SI | V05 series | VB6C032391 | 2016-11-04 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | Análísis | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Fotómetro nanocolor | Fotómetro | ALTA | EQ-36 | NO | Macharey-Nagel | NAD1930 | 2024-10-07 | Laboratorio | Anual | Interna | N/A | Anális | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Turbidímetro | Turbidímetro | ALTA | EQ-37 | NO | BEHQ 102961 TU-2016 | Q981912 | 2024-08-21 | ALVARO RAMOS | Anual | Interna | N/A | Análisis | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Spin air basic | Spin Air | ALTA | EQ-48 | SI | IUL | 10005532/925 | 2024-05-27 | Laboratorio | Anual | Interna | N/A | Control Ambiental LAB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No aplica | N/A
Detector térmico por infrarrojos | Termómetro | ALTA | EQ-53 | SI | Ebro TFI260 | 72120245 | 2022-09-12 | Laboratorio | Anual | Interna | 1ºC | No aplica | 3ºC | Calibración EQ-53 Termometro Laser (CAL-26-23).xlsx | Si | 2027-02-17 | N/A | N/A | N/A
Pipeta dispensadora 2,5 - 25 ml | Pipeta | BAJA | EQ-57 | SI | Calibrex 530 Socorex Swix | 22091045 | 2017-04-04 | Laboratorio | Anual | Interna | 2% | Análísis Legionella | 2,5 - 25 ml | Calibracion EQ-57 Pipeta 2,5-25 mL (CAL 25-16).xlsx | LImitado 10-25 mL | 2026-06-04 | Semestral | Datos_Verificacion y Calculo Incertidumbre Pipetas Jun_25.xlsx | 2025-12-01
Nevera Reactivos LAB | Nevera | ALTA | EQ-67 | SI | METRO | GRE1400 | 2024-11-21 | Laboratorio | N/A | N/A | 5+/-3ºC | Conservación Muestras | N/A | N/A | N/A | N/A | Diaria | Registros Primarios HSLAB | N/A
Patron TESTO 925 ENAC | Termómetro | ALTA | EQ-69 | SI | TESTO 925 | 85063476 | N/D | Laboratorio | Anual | Externa | 0,9ºC | Verificación Termómetro Consultores / Clientes | 1ºC | Certificado de Calibracion EQ-69.PDF | Si | 2026-12-11 | N/A | No aplica | N/A
Micropipeta autoclavable 20 - 200 ul | Pipeta | ALTA | EQ-96 | SI | Easy 40 xpert | TJ169534 | 2025-02-03 | Laboratorio | Anual | Interna | 2% | Analisis de rutina | 20 - 200 ul | Calibración EQ-96 Pipeta 20-200 ul (CAL 25-31) .xlsx | Limitado 200 ul | 2026-05-17 | Semestral | Datos_Verificacion y Calculo Incertidumbre Pipetas Jun_25.xlsx | 2025-12-01
Micropipeta autoclavable 100 - 1000 ul | Pipeta | BAJA | EQ-97 | SI | Easy 40 xpert | TF081897 | 2025-02-03 | Laboratorio | Anual | Interna | 2% | Análísis Legionella | 100 - 1000 ul | Calibración EQ-97 Pipeta 100-1000 ul (CAL 25-20).xlsx | Limitado 300 -1000 ul | 2026-08-04 | Semestral | Datos_Verificacion y Calculo Incertidumbre Pipetas Jun_25.xlsx | 2025-12-01
Balanza de precisión | Balanza | ALTA | EQ-98 | SI | Cobos / NH-300M | 109619042001 | 2024-09-06 | Laboratorio | Anual | Externa | 0-50 g (0,02) 50-200 (0,1) 200-300 (0,3) | Calibracion de Pipetas | 0-300g | EQ-98. Báscula COBOS.pdf | Si | 2025-12-13 | 6 meses | INF-LAB-05 Verificacion_Bascula_Precision EQ-98 May_25.xlsx | 2026-01-08
Enterococcus faecalis WDCM 00009 Vitroids | Cepa | BAJA | EQ-158 | SI | VT000096-10EA | BCCM4205 | 2025-02-28 | Laboratorio | N/A | Externa | N/A | Validación y Control de Calidad | N/A | EQ-158 Enterococcus faecalis WDCM 00009 VT000096.pdf | N/A | 2026-10-01 | N/A | N/A | N/A
Escherichia coli WDCM 00012 Vitroids | Cepa | BAJA | EQ-131 | SI | VT000126-10EA | BCCL5974 | 2025-02-28 | Laboratorio | N/A | Externa | N/A | Validación y Control de Calidad | N/A | EQ-131.Escherichia coli WDCM 00012 VT000126.pdf | N/A | 2026-03-01 | N/A | N/A | N/A
Legionella anisa NCTC 11974 | Cepa | BAJA | EQ-159 | SI | 70019 | 61924019 | 2025-02-28 | Laboratorio | N/A | Externa | N/A | Validación y Control de Calidad | N/A | 70019 | N/A | 2026-01-05 | N/A | N/A | N/A
Legionella anisa BACuanti - Rango Bajo | Cepa | BAJA | EQ-160 | SI | 990531 | PLA40108 | 2025-02-28 | Laboratorio | N/A | Externa | N/A | Validación y Control de Calidad | N/A | EQ-160 Cert_PLA40108_990531 Legionella anisa L6839.pdf | N/A | 2025-08-01 | N/A | N/A | N/A
Legionella pneumophilla NCTC 12821 Lenticule® disc | Cepa | BAJA | EQ-130 | SI | CRM128211M | BCCM0481 | 2025-02-28 | Laboratorio | N/A | Externa | N/A | Validación y Control de Calidad | N/A | EQ-130.Cepa Legionella pneumophila CRM12821M.pdf | N/A | 2025-10-01 | N/A | N/A | N/A
Termómetros Max-Min | Termómetro | BAJA | EQ-216 | SI | TA318 | N/D | 2025-02-01 | Laboratorio | Anual | Interna | N/A | Verificacion Neveras | 3ºC | Calibración EQ-143 Termómetro Max-Min (CAL 25-17).xlsx | Si | 2026-06-01 | No aplica | N/A | N/A
MASA 1kg Class M1 +/-0,050g | Masa Patrón | ALTA | EQ-144 | SI | XS BALANCE | N/D | 2025-05-02 | Laboratorio | 2 años | Externa | N/A | Verificacion Balanza | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Agitador Magnético con Calefacción | Agitador | ALTA | EQ-145 | NO | STIH-B02-001 | 710 | 2025-05-14 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | Preparación de Medios | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Agitador Magnético con Calefacción | Agitador | ALTA | EQ-146 | NO | STIH-B02-001 | 708 | 2025-05-14 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | Preparación de Medios | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Báscula Alimentos | Balanza | ALTA | EQ-147 | NO | BL2002 | TM24030626 | 2025-05-02 | Laboratorio | Anual | Interna | 0,1 g | Pesado de alimentos | 0,01 - 600 g | N/A | N/A | N/A | Diario | INF-LAB-07 Verificacion_Bascula_EQ-147.xlsx | N/A
Homogeneizador Nikita | Homogeneizador | ALTA | EQ-148 | SI | ZHB002 | N/D | 2025-05-05 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | Análísis | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Camara Fotos | Informática | ALTA | EQ-149 | NO | N/D | N/D | 2025-05-05 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patron Lovibond PH | Patron Lovibond | ALTA | EQ-150 | NO | MD100/MD200 | 46584 | 2025-05-15 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patron Lovibond PH | Patron Lovibond | ALTA | EQ-151 | NO | MD100/MD200 | 46597 | 2025-05-15 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 275670 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patron Lovibond CI 6 | Patron Lovibond | ALTA | EQ-152 | NO | MD100/MD200 Fluidra | 46848 | 2025-05-15 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patron Lovibond CI 6 | Patron Lovibond | ALTA | EQ-153 | NO | MD100/MD200 Fluidra | 46638 | 2025-05-15 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Winix Air Purifier | Purificador de aire | ALTA | EQ-154 | NO | ZERO (AZBU330-HWE) | N/D | 2025-02-19 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Winix Air Purifier | Purificador de aire | ALTA | EQ-155 | NO | ZERO (AZBU330-HWE) | N/D | 2025-05-19 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Winix Air Purifier | Purificador de aire | ALTA | EQ-156 | NO | ZERO (AZBU330-HWE) | N/D | 2025-05-19 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Termómetro TLC700 Patron ENAC | Termómetro | ALTA | EQ-157 | NO | EBRO | 74206571 | 2025-05-09 | Laboratorio Gran Canaria | Anual | Externa | 0,25ºC | Verificación Termómetro Consultores / Clientes | 1ºC | EQ-157 Certificado Calibración ENAC EBRO TLC 700_74206571.pdf | Si | 2026-05-09 | No aplica | N/A | N/A
Nevera CANDY | Nevera | ALTA | EQ-165 | SI | CANDY | N/D | 2025-06-02 | Laboratorio | N/A | N/A | 5+/-3ºC | Conservación Muestras | N/A | N/A | N/A | N/A | Diaria | Registros Primarios HSLAB | N/A
Termómetros Max-Min | Termómetro | ALTA | EQ-166 | SI | TA318 | N/D | 2025-05-15 | Laboratorio | Anual | Interna | 1ºC | Verificacion neveras | 5+/-3ºC | Calibración EQ-166 Termómetro Max-Min (CAL-26-24).xlsx | Si | 2027-02-16 | N/A | N/A | N/A
Micropipeta autoclavable 100 - 1000 ul | Pipeta | BAJA | EQ-167 | SI | Easy 40 Elite | YM24ABJ0010006 | 2025-03-03 | Laboratorio | Anual | Interna | 2% | Análísis Legionella | 100 - 1000 ul | N/A | Limitado 300 -1000 ul | 2026-08-04 | Semestral | Datos_Verificacion y Calculo Incertidumbre Pipetas Jun_25.xlsx | 2025-12-01
Tablet Lenovo Tab M11 | Informática | ALTA | EQ-217 | NO | TB330FU | HA237FBE | 2025-06-01 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Computador HP | Informática | ALTA | EQ-170 | NO | HP15-FD1011NS | 7CC2F7F6-150C-4451-83D8-10608C526992 | 2025-06-26 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Micropipeta autoclavable 20-200 ul | Pipeta | ALTA | EQ-171 | SI | Easy 40 Elite | YM24CBJ0030384 | 2025-06-10 | Laboratorio | Anual | Interna | 2% | Analisis de rutina | 20 - 200 ul | Calibración EQ-171 Pipeta 20-200 ul (CAL 25-32).xlsx | Limitado 200 ul | 2026-05-17 | Semestral | Datos_Verificacion y Calculo Incertidumbre Pipetas Jun_25.xlsx | 2025-12-01
Logger Autoclave | Data Logger | ALTA | EQ-172 | SI | Steril Disk | 1011005338 | 2025-06-27 | Laboratorio | Anual | Externa | 0,75ºC | Verificación Autoclave | 121 +/-3 | EQ-172 Certificado Calibración Logger STERILDISK.pdf | Si | 2026-07-10 | Semestral | INF-LAB-03 Verificación Autoclave EQ-28.docx | 2026-01-01
Logger Autoclave | Data Logger | ALTA | EQ-172 (bis) | SI | Steril Disk | 1011005550 | 2025-07-18 | Laboratorio | Anual | Externa | 0,75ºC | Verificación Autoclave | 121 +/-3 | EQ-172 Certificado ENAC Logger DOSTMANN-DS-800.pdf | Si | 2026-07-10 | Semestral | N/A | N/A
Termómetros Max-Min | Termómetro | ALTA | EQ-173 | SI | TA318 | N/D | 2025-04-15 | Laboratorio | Anual | Interna | 1ºC | Verificacion neveras | 5+/-3ºC | Calibración EQ-173 Termómetro Max-Min (CAL-26-25).xlsx | Si | 2027-02-16 | N/A | N/A | N/A
Legionella anisa BACuanti - Rango Alto | Cepa | BAJA | EQ-218 | SI | 990534 | PLA40113 | 2025-05-28 | Laboratorio | N/A | Externa | N/A | Validación y Control de Calidad | N/A | EQ-174 Cert_PLA40113_990534.Legionella anisa L6839 Rango Alto.pdf | N/A | 2025-11-12 | N/A | N/A | N/A
Legionella pneumophila serogroup 1 WDCM 00107 VT001076 | Cepa | BAJA | EQ-175 | SI | VT001076 | BCCM8809 | 2025-05-28 | Laboratorio | N/A | Externa | N/A | Validación y Control de Calidad | N/A | EQ-175Legionella pneumofila WDCM 00107 VT001076.pdf | N/A | 2027-02-01 | N/A | N/A | N/A
Legionella pneumophila (sg1) L2949 trazable a CECT 7109 | Cepa | BAJA | EQ-176 | SI | 990078 | PLP40181 | 2025-05-28 | Laboratorio | N/A | Externa | N/A | Validación y Control de Calidad | N/A | EQ-176 Cert_PLP40181_990078 Legionella pneumofila ATCC 33152.pdf | N/A | 2025-11-01 | N/A | N/A | N/A
Termómetros Max-Min | Termómetro | ALTA | EQ 177 | SI | TA298 | N/D | 2025-07-28 | Laboratorio | Anual | Interna | 1ºC | Verificacion Congeladores | -18+/-3ºC | Calibración EQ-177 Termómetro Max-Min(CAL-26-26).xlsx | Si | 2027-02-16 | N/A | N/A | N/A
Termómetros Max-Min | Termómetro | ALTA | EQ 178 | SI | TA299 | N/D | 2025-07-28 | Laboratorio | Anual | Interna | 1ºC | Verificacion Congeladores | -18+/-3ºC | Calibración EQ-178 Termómetro Max-Min (CAL-26-27).xlsx | Si | 2027-02-16 | N/A | N/A | N/A
Legionella anisa BACuanti - Rango Alto | Cepa | BAJA | EQ-179 | SI | 990534 | PLA40120 | 2025-07-30 | Laboratorio | N/A | Externa | N/A | Validación y Control de Calidad | N/A | EQ-179 Cert_PLA40120_990534 Legionella anisa.pdf | N/A | 2026-01-26 | N/A | N/A | N/A
CultiControl Legionella anisa NCTC 11974 | Cepa | BAJA | EQ-219 | SI | 70019 | 61924019 | 2025-04-10 | Laboratorio | N/A | Externa | N/A | Validación y Control de Calidad | N/A | N/A | N/A | 2026-01-06 | N/A | N/A | N/A
Legionella anisa WDCM 00106 VITROIDS | Cepa | ALTA | EQ-181 | SI | VT001066-10EA | BCCM8811 | 2025-07-29 | Laboratorio | N/A | Externa | N/A | Validación y Control de Calidad | N/A | EQ-181 Legionella anisa WDCM 00106 VITROIDS.pdf | N/A | 2027-06-01 | N/A | N/A | N/A
Micropipeta autoclavable 20-200 ul | Pipeta | ALTA | EQ-182 | SI | Easy 40 + | TJ170132 | 2025-07-01 | Laboratorio | Anual | Interna | 2% | Análísis Legionella | 20 - 200 ul | Calibracion EQ-182 Pipeta 20-200 ul (CAL 25-23).xlsxe | Limitado 100- 200 ul | 2026-05-17 | Semestral | N/A | N/A
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abony WDCM 00029 | Cepa | ALTA | EQ-184 | SI | VT000292-10EA | BCCL7527 | 2025-08-12 | Laboratorio | N/A | Externa | N/A | Validación y Control de Calidad | N/A | EQ-184 Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abony WDCM 00029 VT000292.pdf | N/A | 2026-04-01 | N/A | N/A | N/A
Micropipeta autoclavable 100 - 1000 ul | Pipeta | ALTA | EQ-185 | SI | Easy 40 xpert | UD248926 | 2025-07-16 | Laboratorio | Anual | Interna | 2% | Análísis Legionella | 100 - 1000 ul | Calibración EQ-185 Pipeta 100-1000 ul (CAL 25-29).xlsx | Limitado 200- 1000 ul | 2026-11-13 | Semestral | N/A | N/A
Legionella pneumophila serogroup 1 WDCM 00107 VT001076 | Cepa | ALTA | EQ-186 | SI | VT001076 | BCCN3028 | 2025-09-01 | Laboratorio | N/A | Externa | N/A | Validación y Control de Calidad | N/A | EQ-186 Legionella pneumophila serogroup 1 WDCM 00107 VT001076.pdf | N/A | 2027-09-01 | N/A | N/A | N/A
Pipeta dispensadora 2,5 - 25 ml EASY 20R+ | Pipeta | ALTA | EQ-187 | SI | EASY 20R+ | UE280439 | 2025-08-20 | Laboratorio | Anual | Interna | 2% | Análísis Legionella | 2,5 - 25 ml | Calibración EQ-187 Pipeta 2.5- 25 ml (CAL 25-33).xlsx | Limitado 10 ml | 2026-05-17 | Semestral | N/A | N/A
Pseudomonas paraeruginosa WDCM 00026 Vitroids | Cepa | ALTA | EQ-188 | SI | VT000266-10EA | BCCL8143 | 2025-09-03 | Laboratorio | N/A | Externa | N/A | Validación y Control de Calidad | N/A | EQ-188 Pseudomonas paraeruginosa WDCM 00026 Vitroids.pdf | N/A | 2026-05-01 | N/A | N/A | N/A
Termómetros Max-Min | Termómetro | ALTA | EQ-208 | SI | TA318 | N/D | 2025-10-28 | Laboratorio | Anual | Interna | 1ºC | Verificacion neveras | 5+/-3ºC | Calibración EQ-208 Termómetro Max-Min (CAL-26-28).xlsx | Si | 2027-02-16 | N/A | N/A | N/A
Termómetros Max-Min | Termómetro | Baja | EQ-209 | SI | TA318 | N/D | 2025-10-28 | Laboratorio | Anual | Interna | 1ºC | Verificacion neveras | 5+/-3ºC | Calibración EQ-209 Termómetro max-min (CAL-25-26).xlsxe | N/A | N/A | Semestral | N/A | N/A
Elitech Data Logger | Data Logger | ALTA | EQ-210 | SI | LOGET 5THE | EB4255100482 | 2025-10-30 | Laboratorio | 2 años | Externa | N/A | Verificacion de estufas | N/A | EQ-210.pdf Calibración EQ-210 Data Logger (CAL-25-27).xlsx | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Elitech Data Logger | Data Logger | ALTA | EQ-211 | SI | LOGET 5THE | EB4255100495 | 2025-10-30 | Laboratorio | 2 años | Externa | N/A | Verificacion de estufas | N/A | EQ-211.pdf Calibración EQ-211 Data Logger (CAL-25-28).xlsx | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Micropipeta autoclavable 20-200 ul | Pipeta | ALTA | EQ-222 | SI | Easy 40 xpert | UH370704 | 2025-11-25 | Laboratorio | Anual | Externa | 2% | Analisis de rutina | 20 - 200 ul | EQ-222.pdfk | Correcto | 2026-11-25 | Semestral | INF-LAB-01 Datos_Verificacion y Calculo Incertidumbre Pipetas Jun_25.xlsx | N/A
Micropipeta autoclavable 100 - 1000 ul | Pipeta | ALTA | EQ-223 | SI | Easy 40 xpert | UH370662 | 2025-11-25 | Laboratorio | Anual | Externa | 2% | Analisis de rutina | 100 - 1000 ul | EQ-223.pdfk | Correcto | 2026-11-25 | Semestral | INF-LAB-01 Datos_Verificacion y Calculo Incertidumbre Pipetas Jun_25.xlsx | N/A
Micropipeta autoclavable 100 - 1000 ul | Pipeta | ALTA | EQ-224 | SI | Easy 40 xpert | UH370667 | 2025-11-25 | Laboratorio | Anual | Externa | 2% | Analisis de rutina | 100 - 1000 ul | EQ-224.pdf | Correcto | 2026-11-25 | Semestral | INF-LAB-01 Datos_Verificacion y Calculo Incertidumbre Pipetas Jun_25.xlsx | N/A
Legionella anisa WDCM 00106 VITROIDS | Cepa | ALTA | EQ-225 | SI | VT001066-10EA | BCCN7574 | 2026-01-28 | Laboratorio | N/A | Externa | N/A | Validación y Control de Calidad | N/A | EQ-225 Legionella anisa BCCN7574.pdf | N/A | 2027-10-01 | N/A | N/A | N/A
Incubadora de convección natural de 120L | Incubador | ALTA | EQ-226 | SI | ICN120 | 250415497 | 2026-02-03 | Laboratorio | Anual | Interna | 2 ºC | Análísis Legionella | 36+/-2ºC | Calibración EQ-226 Estufa (CAL-26-04).xlsxe | N/A | 2027-02-08 | N/A | N/A | N/A
Incubadora de convección natural de 120L | Incubador | ALTA | EQ-227 | SI | ICN120 | 250415487 | 2026-02-03 | Laboratorio | Anual | Interna | 2 ºC | Análísis Legionella | 36+/-2ºC | Calibración EQ-227 Estufa (CAL-26-03).xlsxe | N/A | 2027-02-08 | N/A | N/A | N/A
Agitador Vortex multitubo DMT | Vortex | ALTA | EQ-228 | SI | DMT-2500 | MU-E15-91181 | 2026-02-03 | Laboratorio | N/A | Interna | N/A | Análísis Legionella | 500-2500 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Rampa filtración | Rampa | ALTA | EQ-229 | SI | N/D | N/D | N/D | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | Filtración Aguas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Termómetros Max-Min | Termómetro | ALTA | EQ-230 | Si | TA318 | N/D | 2026-02-05 | Laboratorio | Anual | Interna | 1ºC | Verificacion temperaturas | 5+/-3ºC | Calibración EQ-230 Termómetro Max-Min (CAL-26-10).xlsx | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Elitech Data Logger | Data Logger | ALTA | EQ-231 | SI | LOGET 5THE | EB4254100815 | 2026-02-05 | Laboratorio | Anual | Interna | N/A | Verificacion de estufas | 30 a 38 ºC | Calibración EQ-231 Data Logger (CAL-26-11).xlsxe | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Elitech Data Logger | Data Logger | ALTA | EQ-232 | SI | LOGET 5THE | EB4254100808 | 2026-02-05 | Laboratorio | Anual | Interna | N/A | Verificacion de estufas | 31 a 38 ºC | Calibración EQ-232 Data Logger (CAL-26-12).xlsxe | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Elitech Data Logger | Data Logger | ALTA | EQ-233 | SI | LOGET 5THE | EB4255100739 | 2026-02-05 | Laboratorio | Anual | Interna | N/A | Verificacion de estufas | 32 a 38 ºC | Calibración EQ-233 Data Logger (CAL-26-13).xlsx | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Elitech Data Logger | Data Logger | ALTA | EQ-234 | SI | LOGET 5THE | EB4257100028 | 2026-02-05 | Laboratorio | Anual | Interna | N/A | Verificacion de estufas | 33 a 38 ºC | Calibración EQ-234 Data Logger (CAL-26-14).xlsx | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Bomba de vacío KNF LIQUIPORT | Bomba Vacío | ALTA | EQ-235 | SI | NF300KT.18S | 24054589 | 2026-02-24 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | Filtración Legionella | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Datalogger Dostman Electronic | Data Logger | ALTA | EQ-236 | SI | DS-LOG200E | 20225070050 | 2026-02-09 | Laboratorio | Anual | Interna | 0,5ºC | Verificacion Incubadoras | 34 a 38 ºC | Calibración EQ-236 Data Logger (CAL-26-15).xlsx | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Sonda PT100 p/ EQ-236 | Sonda - Logger | ALTA | EQ-236 | SI | DS-6000-0201 | 12/25006 | 2026-02-09 | Laboratorio | Anual | Interna | 0,25ºC | Verificacion Incubadoras | 34 a 38 ºC | Calibración EQ-236 Data Logger (CAL-26-15).xlsx | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Datalogger Dostman Electronic | Data Logger | ALTA | EQ-237 | SI | DS-LOG200E | 20225070048 | 2026-02-09 | Laboratorio | Anual | Interna | 0,5ºC | Verificacion Incubadoras | 34 a 38 ºC | Calibración EQ-237 Data Logger (CAL-26-16).xlsx | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Sonda PT100 p/ EQ-237 | Sonda - Logger | ALTA | EQ-237 | SI | DS-6000-0201 | 12/25005 | 2026-02-09 | Laboratorio | Anual | Interna | 0,25ºC | Verificacion Incubadoras | 34 a 38 ºC | Calibración EQ-237 Data Logger (CAL-26-16).xlsx | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Datalogger Dostman Electronic | Data Logger | ALTA | EQ-238 | SI | DS-LOG200E | 20225070049 | 2026-02-09 | Laboratorio | Anual | Interna | 0,5ºC | Verificacion Incubadoras | 34 a 38 ºC | Calibración EQ-238 Data Logger (CAL-26-17).xlsx | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Sonda PT100 p/ EQ-238 | Sonda - Logger | ALTA | EQ-238 | SI | DS-6000-0201 | 12/25004 | 2026-02-09 | Laboratorio | Anual | Interna | 0,25ºC | Verificacion Incubadoras | 34 a 38 ºC | Calibración EQ-238 Data Logger (CAL-26-17).xlsx | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Datalogger Dostman Electronic | Data Logger | ALTA | EQ-239 | SI | DS-LOG200E | 20225070047 | 2026-02-09 | Laboratorio | Anual | Interna | 0,5ºC | Verificacion Incubadoras | 34 a 38 ºC | Calibración EQ-239 Data Logger (CAL-26-18).xlsx | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Sonda PT100 p/ EQ-239 | Sonda - Logger | ALTA | EQ-239 | SI | DS-6000-0201 | 12/25003 | 2026-02-09 | Laboratorio | Anual | Interna | 0,25ºC | Verificacion Incubadoras | 34 a 38 ºC | Calibración EQ-239 Data Logger (CAL-26-18).xlsx | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Incubadora de convección natural de 120L | Incubador | ALTA | EQ-240 | SI | ICN120 | 250415496 | 2026-02-10 | Laboratorio | Anual | Interna | 2 ºC | Análísis Legionella | 36+/-2ºC | Calibración EQ-240 Estufa (CAL-26-09).xlsxe | N/A | 2027-02-08 | N/A | N/A | N/A
Incubadora de convección natural de 120L | Incubador | ALTA | EQ-241 | SI | ICN120 | 250415500 | 2026-02-10 | Laboratorio | Anual | Interna | 2 ºC | Análísis Legionella | 36+/-2ºC | Calibración EQ-241 Estufa (CAL-26-08).xlsxe | N/A | 2027-02-08 | N/A | N/A | N/A
Elitech Data Logger | Data Logger | ALTA | EQ-242 | SI | LOGET 5THE | EB4257100004 | 2026-02-11 | Laboratorio | Anual | Interna | 1ºC | Verificacion de estufas | N/A | Calibración EQ-242 Data Logger (CAL-26-31).xlsx | Si | 2027-02-16 | N/A | N/A | N/A
Elitech Data Logger | Data Logger | ALTA | EQ-243 | SI | LOGET 5THE | EB4257100053 | 2026-02-11 | Laboratorio | Anual | Interna | 1ºC | Verificacion de estufas | N/A | Calibración EQ-243 Data Logger (CAL-26-32).xlsx | Si | 2027-02-17 | N/A | N/A | N/A
Elitech Data Logger | Data Logger | ALTA | EQ-244 | SI | LOGET 5THE | EB4257100012 | 2026-02-11 | Laboratorio | Anual | Interna | 1ºC | Verificacion de estufas | N/A | Calibración EQ-244 Data Logger (CAL-26-33).xlsx | Si | 2027-02-17 | N/A | N/A | N/A
Elitech Data Logger | Data Logger | ALTA | EQ-245 | SI | LOGET 5THE | EB4254100808 | 2026-02-11 | Laboratorio | Anual | Interna | 1ºC | Verificacion de estufas | N/A | Calibración EQ-245 Data Logger (CAL-26-34).xlsx | Si | 2027-02-16 | N/A | N/A | N/A
BACredi BQ Legionella pneumophila (sg 1) | Cepa | ALTA | EQ-246 | SI | PLP07115 | PLP07115 | 2026-02-04 | Laboratorio | N/A | Externa | N/A | Validación y Control de Calidad | N/A | EQ-246 PLP07115.pdf | N/A | 2026-06-01 | N/A | N/A | N/A
BACuanti Legionella anisa | Cepa | ALTA | EQ-247 | SI | PLA40135 | PLA40135 | 2026-02-10 | Laboratorio | N/A | Externa | N/A | Validación y Control de Calidad | N/A | EQ-247 Cert_PLA40135_990534.pdf | N/A | 2026-07-01 | N/A | N/A | N/A
Legionella pneumophila serogroup 1 WDCM 00107 VT001076 | Cepa | ALTA | EQ-248 | SI | VT001076-10EA | BCCN7578 | 2026-02-16 | Laboratorio | N/A | Externa | N/A | Validación y Control de Calidad | N/A | EQ-248 Legionella pneumophila serogroup 1 WDCM 00107 VT001076.pdf | N/A | 2027-10-01 | N/A | N/A | N/A
Bomba de dispersion peristaltica LBX | Bomba Peristaltica | ALTA | EQ-249 | SI | PUMP-10J-001 | 202531274 | 2026-02-17 | Laboratorio | N/A | Externa | N/A | Preparacion de banco de Ringer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Datalogger Dostman Electronic | Data Logger | ALTA | EQ-250 | SI | DS-LOG200E | 20225070044 | 2026-02-18 | Laboratorio | Anual | Interna | 0,5ºC | Verificacion Incubadoras | 34 a 38 ºC |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Sonda PT100 p/ EQ-250 | Sonda - Logger | ALTA | EQ-250 | SI | DS-6000-0201 | 925028 | 2026-02-18 | Laboratorio | Anual | Interna | 0,25ºC | Verificacion Incubadoras | 34 a 38 ºC |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Datalogger Dostman Electronic | Data Logger | ALTA | EQ-251 | SI | DS-LOG200E | 20225070043 | 2026-02-18 | Laboratorio | Anual | Interna | 0,5ºC | Verificacion Incubadoras | 34 a 38 ºC |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Sonda PT100 p/ EQ-251 | Sonda - Logger | ALTA | EQ-251 | SI | DS-6000-0201 | 925032 | 2026-02-18 | Laboratorio | Anual | Interna | 0,25ºC | Verificacion Incubadoras | 34 a 38 ºC |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Incubadora de convección natural de 200L | Incubador | ALTA | EQ-252 | SI | ICN200 | 250176487 | 2026-02-18 | Laboratorio | Anual | Interna | 2 ºC | Análísis Legionella | 36+/-2ºC |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
Incubadora de convección natural de 200L | Incubador | ALTA | EQ-253 | SI | ICN200 | 250416449 | 2026-02-18 | Laboratorio | Anual | Interna | 2 ºC | Análísis Legionella | 36+/-2ºC |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
Patron Lovibond PH | Patron Lovibond | ALTA | EQ-254 | NO | MD100/MD200 | 48882 | 2026-02-23 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EQ-254.pdf | 2026-07-01 | N/A | N/A | N/A | N/A
Patron Lovibond CI 6 | Patron Lovibond | ALTA | EQ-255 | NO | MD100/MD200 Fluidra | 482454 | 2026-02-23 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EQ-255.pdf | 2026-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A
Bomba de vacío KNF LIQUIPORT | Bomba Vacío | ALTA | EQ-256 | SI | NF300KT.18S | 324385905 | 2026-03-20 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | Filtración Legionella | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Computador HP | Informática | ALTA | EQ-257 | NO | HP15-FD1011NS | 17-1255lj/512/w1124 | 2026-03-20 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Bacillus spizizenni WDCM 00003 VITROIDS TM | Cepa | ALTA | EQ-258 | NO | VT000036-10EA | BCCN3349 | 2026-03-13 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EQ-258 Bacillus spizizenni WDCM 00003 VITROIDS TM.pdf | N/A | 2027-06-30 | N/A | N/A | N/A
Staphylococcus aureus subsp. aureus WDCM 00032 VITROIDS TM | Cepa | ALTA | EQ-259 | NO | VT000326-10EA | BCCN2633 | 2026-03-13 | Laboratorio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EQ-259 Staphylococcus aureus subsp. aureus WDCM 00032 VITROIDS TM.pdf | N/A | 2027-05-31 | N/A | N/A | N/A

## EQUIPOS CONSULTORES
EQUIPO | TIPO | ALTA o BAJA | Código del equipo | ISO 17025 | Modelo | Nº Serie/Batch no | Fecha de Adquisición | Asignado a | Frecuencia Calibracion | Ref. Informe CAL | Fecha caducidad informe CAL | Ref Informe VERIF | Fecha caducidad informe VERIF.
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | ALTA | EQ-01 | NO | MD100 | 23/82382 | 2024-05-02 | Nicolau Ruiz | Anual | EQ-01 | 2024-11-14 | Certificado Verificación Fotómetro Lovibond MD-100 (EQ-01) SN 23/82382.docx | 2026-05-01
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | BAJA | EQ-02 | NO | MD110 | 21/68859 | N/D | Andres Lorite | Cada 2 años
Termómetro TLC700 | Termómetro | BAJA | EQ-03 | NO | EBRO | 74183961 | 2024-03-11 |  | Cada 2 años | EQ-03 | 2025-02-20
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | ALTA | EQ-04 | NO | MD 110 | 23/77010 | 2023-03-15 | Froilan Cortes | Anual |  |  | Certificado Verificación Fotómetro Lovibond MD-100 (EQ-04) SN 23/77010.docx | 2026-05-01
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | ALTA | EQ-05 | NO | MD100 | 24/84191 | 2024-05-07 | Alejandra Rubilar | Anual | EQ-05 | 2025-02-26 | Certificado Verificación Fotómetro Lovibond MD-100 (EQ-05) 24/84191.docx | 2026-05-01
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | ALTA | EQ-06 | NO | MD 100 | 23/82230 | 2023-03-27 | Gorka Sánchez | Anual | EQ-06 | 2024-11-06 | Certificado Verificación Fotómetro Lovibond MD-100 SN 23_82230.docx | 2026-05-21
Termómetro TLC700 | Termómetro | ALTA | EQ-07 | NO | EBRO | 74103010 | 2019-11-23 | Gorka Sánchez | Cada 2 años | EQ-07.jpg
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | ALTA | EQ-08 | NO | MD100 | 21/68859 | 2021-07-19 | Alejandro Cardona | Anual |  |  | Certificado Verificación Fotómetro Lovibond MD-110 SN 21_68859.docx | 2026-05-26
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | ALTA | EQ-09 | NO | MD100 | 23/82605 | 2024-04-20 | Marina Jaume | Anual | EQ-09 | 2024-11-30 | Certificado Verificación Fotómetro Lovibond MD-100 (EQ-09) SN 23/82605.docx | 2026-05-01
Termómetro TLC700 (Averiado) | Termómetro | BAJA | EQ-10 | NO | M9Ò90 9 K,< |  | 2024-04-26 |  | Cada 2 años
Termómetro TLC700 | Termómetro | ALTA | EQ-12 | NO | EBRO | 74183967 | 2024-02-20 | Alejandro Cardona | Cada 2 años | EQ-12.pdf | 2026-02-20
Termómetro TLC700 | Termómetro | BAJA | EQ-132 | NO | EBRO | 74206587 | 2025-02-12 | Sergi Garcia | Cada 2 años | EQ-132.pdf | 2026-02-12
Termómetro TLC700 | Termómetro | ALTA | EQ-133 | NO | EBRO | 74206580 | 45700 | Damaris Segura | Cada 2 años | EQ-133.pdf | 46430
Termómetro TLC701 | Termómetro | ALTA | EQ-134 | NO | EBRO | 74206574 | 2025-02-12 | Arminda Navarro | Cada 2 años | EQ-134.pdf | 2027-02-12
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | ALTA | EQ-135 | NO | MD110 | 24/89981 | 2025-04-07 | Alvaro Ramos | Anual |  | 2025-12-13
Termómetro TLC700 | Termómetro | ALTA | EQ-136 | NO | EBRO | 74206585 | 2025-02-12 | Alvaro Ramos | Cada 2 años | EQ-136.pdf | 2027-02-12
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | ALTA | EQ-137 | NO | MD110 | 24/89968 | 2025-04-07 | Sergi Garcia | Anual | EQ-137.jpg | 2025-12-13
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | ALTA | EQ-138 | NO | MD110 | 24/90026 | 2025-04-07 | Iris Bellver | Anual | EQ-138.jpg | 2025-12-13
Termómetro TLC700 | Termómetro | ALTA | EQ-139 | NO | EBRO | 74206590 | 2025-04-07 | Sergi Garcia | Cada 2 años | EQ-139.pdf | 2027-02-12
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | ALTA | EQ-140 | NO | MD110 | 24/89969 | 2025-04-07 | Damaris Segura | Anual |  | 2025-12-13
Termómetro TLC700 | Termómetro | ALTA | EQ-141 | NO | EBRO | 74206594 | 2025-04-07 | Guillem Exposito | Cada 2 años | EQ-141.pdf | 2027-02-12
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | ALTA | EQ-142 | NO | MD110 | 24/89973 | 2025-04-07 | Leyninger Perez | Anual | EQ-142.pdf | 2025-12-13
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | ALTA | EQ-143 | NO | MD110 | 24/89983 | 2025-04-07 | Mireia Sola | Anual | EQ-143 | 2025-12-13
HIGROMETRO CALIDAD AIRE | Higrómetro | ALTA | EQ-15 | NO | HYGIPLAS | JD3002 |  | Froilan Cortes | Cada 2 años
HIGROMETRO CALIDAD AIRE | Higrómetro | ALTA | EQ-16 | NO | HYGIPLAS | JD3002 |  | Claudia Calderin | Cada 2 años
Termómetro TLC700 | Termómetro | ALTA | EQ-162 | NO | EBRO | 74206570 | 2025-05-28 | Andres Lorite | Cada 2 años | EQ-162.pdf | 2027-02-12
Termómetro TLC700 | Termómetro | ALTA | EQ-163 | NO | EBRO | 74206578 | 2025-05-28 | Mireia Sola | Cada 2 años | EQ-163.pdf | 2027-02-12
Termómetro TLC700 | Termómetro | ALTA | EQ-164 | NO | EBRO | 74206575 | 2025-05-28 | Ainhoa Rodríguez | Cada 2 años | EQ-164 EBRO TLC 700.pdf | 2027-02-12
Termómetro TLC700 | Termómetro | BAJA | EQ-168 | NO | EBRO | 74206573 | 2025-05-28 | Alejandro Cardona | Cada 2 años | EQ-168.jpg
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | BAJA | EQ-169 | NO | MD110 | 24/88069 | 2025-04-07 | Andrés Lorite | Cada 2 años |  | 2025-12-13 | Certificado Verificación Fotómetro Lovibond MD-100 SN 24_88069.pdf | 2026-06-26
Termómetro TLC700 | Termómetro | ALTA | EQ-174 | NO | EBRO | 74185313 |  | Nicolau Ruiz | Cada 2 años | EQ-174 | 2026-02-21
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | ALTA | EQ-18 | NO | MD200 | 15/59060 | 2021-05-14 | Isabella Baricot | Anual |  |  | Certificado Verificacion_Fotómetro Lovibond MD-200 (EQ-18).docx
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | ALTA | EQ-180 | NO | MD200 | XX/71100 | N/D |  | Anual |  |  | Certificado Verificacion_Fotómetro Lovibond MD-200 EQ-180.docx | 2026-07-31
Termometro Testo 103 | Termómetro | ALTA | EQ-189 | NO |  | 35985155 | 2025-09-11 | Marina jaume | Cada 2 años | EQ 189 | 2027-09-11
Termometro Testo 103 | Termómetro | ALTA | EQ-190 | NO |  | 35987405 | 2025-09-11 | Mercedes Hernández | Cada 2 años | EQ-190 | 2027-09-11
Aceite de Referencia | Compuestos Polares | ALTA | EQ-191 | NO | Testo 270 | PM20/060225/01 | 45922 | Laboratorio Baleares | No aplica | EQ-191 Patrón Compuestos Polares.jpg | 2026-04-22
Aceite de Referencia | Compuestos Polares | ALTA | EQ-192 | NO | TESTO | PM20/060225/01 | 45922 | Laboratorio Canarias |  |  | 2026-04-22
Fotometro Lovibond | Fotómetro | ALTA | EQ-193 | NO | MD110 | 25/92253 | 45809 | Juanan | Anual | EQ-193.pdf | 2026-03-26
Medidor de aceite | Compuestos Polares | ALTA | EQ-194 | NO | PCE-FOT-10 | 2505083486 | 2025-09-25 | Laboratorio Canarias | Cada 2 años | EQ-194 Calibración Interna Medidor de calidad del aceite PCE-FOT 10.pdf | 2026-03-20
Termometro Testo 103 | Termómetro | ALTA | EQ-195 | NO | Testo 103 | 35991057 | 2025-09-19 | Reserva | Cada 2 años | EQ- 195 | 2026-09-19
Termometro Testo 103 | Termómetro | ALTA | EQ-196 | NO | Testo 103 | 35990748 | 2025-09-19 | Leyninger Perez | Cada 2 años | EQ- 196 | 2026-09-19
Termometro Testo 103 | Termómetro | ALTA | EQ-197 | NO | Testo 103 | 35991042 | 2025-09-19 | Reserva | Cada 2 años | EQ- 197 | 2026-09-19
Elitech Data Logger | Data Logger | ALTA | EQ-198 | NO | Elitech | EFE258102315 | 2025-10-09 | Froilán Cortes | Cada 2 años | EQ-198.pdf | 2027-08-18
Elitech Data Logger | Data Logger | ALTA | EQ-199 | NO | Elitech | EFE258102314 | 2025-10-09 | Andrés Lorite | Cada 2 años | EQ-199.pdf | 2027-08-18
Elitech Data Logger | Data Logger | ALTA | EQ-200 | NO | Elitech | EFE258102313 | 2025-10-09 | Alvaro Ramos | Cada 2 años | EQ-200.pdf | 2027-08-18
Elitech Data Logger | Data Logger | ALTA | EQ-201 | NO | Elitech | EFE258102312 | 2025-10-09 | Equpo Consultores | Cada 2 años | EQ-201.pdf | 2027-08-18
Elitech Data Logger | Data Logger | ALTA | EQ-202 | NO | Elitech | EFE258102311 | 2025-10-09 | Equpo Consultores | Cada 2 años | EQ-202.pdf | 2027-08-18
Elitech Data Logger | Data Logger | ALTA | EQ-203 | NO | Elitech | EFE258102316 | 2025-10-09 | Equpo Consultores | Cada 2 años | EQ-203.pdf | 2027-08-18
Elitech Data Logger | Data Logger | ALTA | EQ-204 | NO | Elitech | EFE258102320 | 2025-10-09 | Equpo Consultores | Cada 2 años | EQ-204.pdf | 2027-08-18
Elitech Data Logger | Data Logger | ALTA | EQ-205 | NO | Elitech | EFE258102319 | 2025-10-09 | Equpo Consultores | Cada 2 años | EQ-205.pdf | 2027-08-18
Elitech Data Logger | Data Logger | ALTA | EQ-206 | NO | Elitech | EFE258102318 | 2025-10-09 | Equpo Consultores | Cada 2 años | EQ-206.pdf | 2027-08-18
Elitech Data Logger | Data Logger | ALTA | EQ-207 | NO | Elitech | EFE258102317 | 2025-10-09 | Equpo Consultores | Cada 2 años | EQ-207.pdf | 2027-08-18
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | ALTA | EQ-212 | NO | MD100 | 24/84630 | 2024-03-15 | Equpo Consultores | Anual |  | 2025-12-13
Termómetro TLC700 | Termómetro | ALTA | EQ-213 | NO | EBRO |  |  |  | Cada 2 años
Termómetro TLC700 | Termómetro | ALTA | EQ-214 | NO | EBRO | 74183958 | 2022-04-22 | Alejandro Piñero | Cada 2 años | EQ-214 | 2026-02-21
Termómetro TLC700 | Termómetro | BAJA | EQ-215 | NO | EBRO | 7418513 | 2024-03-11 |  | Cada 2 años | EQ-11.pdf | 2026-03-09
Medidor de CO2 AZ 7755 (PATRON) | Higrómetro | ALTA | EQ-49 | NO | PCE | 10335150 | 2019-02-14 | Alejandra Rubilar | Cada 2 años
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | ALTA | EQ-58 | NO | MD100 | 23/77023 | 2023-03-31 | Guillem Exposito | Anual | EQ-58.jpg |  | Certificado Verificación Fotómetro Lovibond MD-100 (EQ-58) SN 23/77023.docx | 2026-05-21
Testo 270 Deep-frying Oil Tester | Compuestos Polares | ALTA | EQ-59 | NO | Testo 270 | 20650377 | N/D | Laboratorio Canarias | Cada 2 años | EQ-59 | 2026-01-25
HIGROMETRO CALIDAD AIRE | Higrómetro | ALTA | EQ-60 | NO | JLDG | S4532 | 2022-06-10 | Guillem Exposito | Cada 2 años
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | ALTA | EQ-62 | NO | MD110 | 21/64947 | 2022-02-01 | Alejandro Piñero | Anual |  |  | Certificado Verificación Fotómetro Lovibond MD-100 (EQ-62) SN 21/64947.docx | 2026-05-21
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | ALTA | EQ-63 | NO | MD100 | 24/83580 | 2024-05-07 | Rocio Galvez | Anual | EQ-63 | 2025-01-30 | Certificado Verificación Fotómetro Lovibond MD-100 (EQ-63) SN 24_83580.docx | 2026-06-01
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | BAJA | EQ-64 | NO | MD110 | 21/64410 | 2023-02-22 | Rita Artiles | Cada 2 años | EQ-64 | 2022-05-03
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | ALTA | EQ-65 | NO | MD200 | 22/97150 | 2023-03-10 | Mercedes Hernandez | Anual |  |  | Certificado Verificación Fotómetro Lovibond MD-200 (EQ-65) SN 22/97150.docx | 2026-05-21
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | ALTA | EQ-66 | NO | MD200 | 22/97621 | 2022-07-11 | José Martinez | Anual |  |  | Certificado Verificación Fotómetro Lovibond MD-200 (EQ-66) SN 22/97621.docx | 2026-05-21
Termómetro TLC700 | Termómetro | BAJA | EQ-70 | NO | EBRO | 74190446 | 2024-08-20 | Acoraida | Cada 2 años
Termómetro | Termómetro | BAJA | EQ-71 | NO | HIGIPLAS | 202009000000 | 2023-02-10 | Rita Artiles | Cada 2 años
Termometro LACOR | Termómetro | ALTA | EQ-72 | NO | LACOR | 32836/3371 | 2023-02-10 | José Martinez | Cada 2 años
Termómetro | Termómetro | BAJA | EQ-73 | NO | AMPROBE | TPP1-C1 40060063 | 2023-02-10 | Ana Laura | Cada 2 años
Termómetro TLC700 | Termómetro | BAJA | EQ-74 | NO | EBRO | 74190445 | 2024-04-26 | Andres Lorite | Cada 2 años
Termómetro TTX 100 | Termómetro | ALTA | EQ-75 | NO | TTX110 | 50082192 | 2023-02-10 | Rocio Galvez | Cada 2 años
HIGROMETRO CALIDAD AIRE | Higrómetro | ALTA | EQ-77 | NO | JLDG | S4533 | 2022-06-11 | Acoraida | Cada 2 años
HIGROMETRO CALIDAD AIRE | Higrómetro | ALTA | EQ-78 | NO | JLDG | S4534 | 2022-06-12 | Rita Artiles | Cada 2 años
HIGROMETRO CALIDAD AIRE | Higrómetro | ALTA | EQ-79 | NO | HYGIPLAS | JD3002 |  | José Martinez | Cada 2 años
HIGROMETRO CALIDAD AIRE | Higrómetro | ALTA | EQ-80 | NO | HYGIPLAS | E1428 |  | Ana Laura | Cada 2 años
HIGROMETRO CALIDAD AIRE | Higrómetro | ALTA | EQ-81 | NO | JLDG | S4532 | 2022-06-14 | Alejandro Piñero | Cada 2 años
Termómetro TLC700 | Termómetro | ALTA | EQ-82 | NO | EBRO | 74199692 | 2024-12-23 | Froilan Cortes | Cada 2 años | EQ-82.pdf | 2026-10-16
Termómetro TLC700 (Averiado) | Termómetro | BAJA | EQ-83 | NO | EBRO | 74199685 | 2024-12-23 | Guillem Exposito | Cada 2 años | EQ-83.pdf | 2025-10-16
Termómetro TLC700 | Termómetro | ALTA | EQ-84 | NO | EBRO | 74199677 | 2024-12-23 | Alejandra Rubilar | Cada 2 años | EQ-84.pdf | 2026-10-16
Termómetro TLC700 | Termómetro | ALTA | EQ-85 | NO | EBRO | 74199666 | 2024-12-23 | Miguel Nadal | Cada 2 años | EQ-85.pdf | 2026-10-16
HIGROMETRO CALIDAD AIRE | Higrómetro | ALTA | EQ-86 | NO | JD-3002 | 5V1A | 2025-01-22 | Alejandro Cardona | Cada 2 años
HIGROMETRO CALIDAD AIRE | Higrómetro | ALTA | EQ-87 | NO | JD-3002 | 5V1A | 2025-01-22 | Andres Lorite | Cada 2 años
HIGROMETRO CALIDAD AIRE | Higrómetro | ALTA | EQ-88 | NO | JD-3002 | 5V1A | 2025-01-22 | Leyninger Perez | Cada 2 años
HIGROMETRO CALIDAD AIRE | Higrómetro | ALTA | EQ-89 | NO | JD-3002 | 5V1A | 2025-01-22 |  | Cada 2 años
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | ALTA | EQ-90 | NO | MD100 | 24/87472 | 2025-01-24 | Miquel Nadal | Cada 2 años | EQ-90.jpg |  | Certificado Verificación Fotómetro Lovibond MD-100 SN 24_87472.pdf | 2026-05-08
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | ALTA | EQ-220 | NO | MD100 | 24/89976 | 2025-01-24 | Arminda Navarro | Cada 2 años |  | 2025-12-13
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | ALTA | EQ-92 | NO | MD100 | 24/87471 | 2025-01-24 | Elena | Cada 2 años |  |  | Certificado Verificación Fotómetro Lovibond MD-100 SN 24_87471.docx | 2026-05-23
Termómetro TLC700 | Termómetro | ALTA | EQ-93 | NO | EBRO | 74198277 | 2025-01-24 | Isabella Baricot | Cada 2 años
Termómetro TLC700 | Termómetro | ALTA | EQ-94 | NO | EBRO | 74200738 | 2025-01-24 | Miquel Nadal | Cada 2 años | EQ-94.pdf | 2027-01-09
Termómetro TLC700 | Termómetro | ALTA | EQ-95 | NO | EBRO | 74200718 | 2025-01-24 | Carmen Barrientos | Cada 2 años | EQ-95.pdf | 2027-01-09
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | ALTA | EQ-91 | NO | MD100 | 24/86160 | 2024-07-11 | Carmen Barrientos | Cada 2 años |  | 2025-12-13
Medidor de cocina BT | Medidor de cocina BT | ALTA | EQ-221 | NO | Testo270BT | 21616059 | 2025-11-21 | - | Cada 2 años | EQ-221.pdf
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | ALTA | EQ-169 | NO | MD100 | 24/88069 | 2024-03-15 | Andrés Lorite | Anual
0

## Bajas
| TIPO | ALTA o BAJA | Código del equipo | Afecta Acreditación ISO 17025 Legio | Modelo | Nº Serie/Batch no | Fecha de Adquisición | Técnico asignado | Frecuencia Calibracion | Ref. Informe CAL | Frecuencia de Verificación | Ref Informe VER | Fecha de caducidad | Limpieza | Mantenimiento preventivo | Frecuencia preventivo
Fotómetro Palintest | Fotómetro | BAJA | EQ-17 | NO | 7001 | 71011160003 | 2016-11-04 | Laboratorio | Cada 2 años |  |  | 2023-02-22 |  | Diaria
Fotómetro Lovibond (FT4) | Fotómetro | BAJA | - | NO | MD 200 |  | 2017-10-17 |  | Cada 2 años |  |  |  |  | Diaria
Fotómetro Lovibond | Fotómetro | BAJA |  | NO | MD200 | 17/70616 | 2017-10-17 |  | Cada 2 años |  |  |  |  | Diaria
Termómetro DOQUAS 3 | Termómetro | BAJA |  | NO | Doquas |  | 2022-04-22 |  | Cada 2 años |  |  | 2023-02-22 |  | Diaria
Termómetro | Termómetro | BAJA | EQ-76 | NO | Termopro | TP03H | 2023-01-21 | Luís | Cada 2 años |  |  | 2023-01-21 |  | Diaria
Termómetro | Termómetro | BAJA | EQ-14 | NO | DOQAUS | B07WKKS4HB | 2022-01-21 | Laboratorio | Cada 2 años |  |  |  |  | Diaria
Termómetro EBRO TXX 110 | Termómetro | BAJA | - | NO | EBRO | 50118400 1340-5110A |  | Nicolau Ruiz | Cada 2 años |  |  |  |  | Diaria
HIGROMETRO CALIDAD AIRE | Higrómetro | BAJA | - | NO | JLDG | S4535 | 2022-06-13 | Marc | Cada 2 años |  |  |  |  | Diaria
Micropipeta autoclavable 2 - 20 ul | Pipeta | BAJA | EQ-44 | NO | Easy 40 Elite | YM176AB0008392 | 2019-05-04 | Laboratorio | Cada 3 meses |  |  | 2023-08-02 |  | Diaria
Micropipeta Multidispensadora 50-300ul | Pipeta | BAJA | EQ-45 | NO | Easy 40 Elite | YM19AAH0077617 | 2021-03-16 | Laboratorio | Cada 3 meses |  |  | - |  | Diaria
Agitador Magnético sin Calefación | Pipeta | BAJA | EQ-54 | NO | S03 Series | MT16BAB0000339 | 2017-03-20 | Laboratorio | - | - |  |  |  | Diaria
Balanza de precisión | Balanza | BAJA | - | NO | BL602 | TM 2004061363 | 2020-09-18 | Laboratorio | Anual | - |  | 2023-06-12 |  | Diaria
Balanza de precisión | Balanza | BAJA | . | NO | BL602 | TM 160600562 | 2016-11-04 | Laboratorio | Anual | - |  | 2023-06-12 |  | Diaria
Datalogger | Logger | BAJA | - | NO | Elitech RC-5 |  | 2016-11-04 | Laboratorio
Filtro de aire | Filtro de Aire | BAJA | EQ-47 | NO |  |  |  | Laboratorio
Minicentrífuga de alta velocidad | Centrífuga | BAJA | EQ-20 | NO | MC15K series | LP5F0011030 | 2016-11-04 | Laboratorio | [5 empty] | Diaria
Nevera Conservación | Nevera | BAJA | - | NO | Orbegozo VT-1210 | 10829/600 | 2016-11-04 | Laboratorio | Verificar Tª |  |  |  |  | Semanal | Limpieza | Semanal
Termofisher Quant Studio 5 |  | BAJA | EQ-39 | NO | 96-Well 0,1 Block | 272510883 | 2019-01-30 | Laboratorio | Consultar protocolo de mantenimiento preventivo específico en Manual |  |  |  |  | Semanal | Consultar protocolo de mantenimiento preventivo específico en Manual | Consultar protocolo de mantenimiento preventivo específico en Manual